CT 数据校准

主要用于建立亨斯菲尔德单位（HU）与骨矿物质密度（BMD）之间的关系

校准实现步骤

a) 图像加载：程序加载DICOM格式的CT图像并显示。

b) 区域选择：用户使用圆形工具在图像上选择感兴趣的区域。

c) HU值计算：程序计算选定区域的HU值。

d) 密度输入：用户输入对应的BMD值。

e) 线性回归分析：程序进行线性回归，建立HU值和BMD之间的关系。

f) 结果可视化和输出：程序绘制散点图和回归直线，显示回归方程和R²值。

MRI数据校准

MRI中没有直接的HU值概念，它生成图像的依据是组织中氢原子核（主要是水和脂肪）在磁场中的核磁共振信号强度

•	MRI信号强度是通过接收线圈捕获的射频信号（磁共振信号）的幅值。

•	其强度是相对的，没有标准化单位，因此MRI图像上的“灰度值”不能像CT的HU值一样直接量化。

•	不同扫描序列会显著影响图像对比度，使得同一组织在不同序列下的信号强度有所不同

这些信号强度依赖于：

•	核磁共振弛豫时间（T1、T2）。

•	氢原子浓度。

•	脉冲序列参数（如回波时间TE、重复时间TR等）

MRI信号强度 (S) 通常由以下因素决定：

•	M0：氢原子密度（即质子密度），代表组织内可用的核磁共振信号源。

•	T1：纵向弛豫时间，反映组织中纵向磁化矢量恢复的速度。

•	T2：横向弛豫时间，反映横向磁化矢量衰减的速度。

•	TR：重复时间，指两个脉冲激发之间的时间间隔。

•	TE：回波时间，指从射频脉冲发射到信号采集之间的时间。

•	其他因素包括射频脉冲角度（翻转角度）、接收线圈增益、磁场均匀性等。

将DICOM格式的MRI数据校准并建立与骨矿物质密度（Bone Mineral Density, BMD）之间的关系

1. 数据预处理

在MRI数据和BMD之间建立关系之前，必须确保MRI数据经过校准和标准化，以便信号强度具有物理意义。

1.1 提取信号强度数据

•使用工具（如Python的pydicom库）从DICOM文件中提取像素强度数据。

import pydicom

import numpy as np

# 加载DICOM文件

dicom_file = pydicom.dcmread("example.dcm")

pixel_data = dicom_file.pixel_array

# 获取信号强度 (ROI平均值)

roi_signal = np.mean(pixel_data[roi_mask])  #

roi_mask是选定的感兴趣区域

•如果有多序列数据（如不同的TR、TE），可以提取每个序列对应的信号强度用于进一步分析。

1.2 校准MRI信号

为了与BMD建立关系，必须对MRI信号进行标准化和校准。

(a) 使用校准模体（phantom）

•	模体（phantom）：包含已知骨密度或类似组织（如水、脂肪）的样本，用于MRI扫描时的参考。

•	在模体的已知密度区域（如水、脂肪、骨样区域）测量MRI信号强度。

•	构建标准曲线：

信号强度 = f(已知密度值)

•	将患者的MRI数据映射到标准曲线中，得到校准后的信号。

(b) 信号归一化

考虑扫描仪参数和不同磁场强度的影响，将信号归一化：

S_norm =S_raw/{S_reference

•	S_raw：原始信号强度。

•	S_reference：参考区域信号强度（如水信号）。

2. 建立MRI信号与BMD的关系

2.1 BMD数据获取

•	使用双能X射线吸收法（DXA）或定量CT（QCT）测量骨矿物质密度（BMD），得到同一区域的真实BMD值。

•	常用单位：

•	DXA测量：g/cm^2

•	QCT测量：mg/cm^3

2.2 配准MRI和BMD数据

•	将MRI图像与BMD图像进行空间对齐（配准）。

•	工具：如Python中的SimpleITK或ITK-SNAP。

import SimpleITK as sitk

# 加载MRI和BMD图像

mri_image = sitk.ReadImage("mri_image.dcm")

bmd_image = sitk.ReadImage("bmd_image.nii")

# 配准图像

elastix_filter = sitk.ElastixImageFilter()

elastix_filter.SetFixedImage(bmd_image)

elastix_filter.SetMovingImage(mri_image)

elastix_filter.Execute()

registered_mri = elastix_filter.GetResultImage()

2.3 数据拟合

对配准后的MRI信号和BMD值进行拟合，建立两者的关系。

(a) 线性回归模型

BMD = a* S_norm + b

•	S_norm：校准后的MRI信号。

•	a, b：拟合系数。

(b) 非线性回归模型

若MRI信号和BMD之间的关系非线性，可采用非线性拟合：

BMD= Snorm^n + b

使用Python进行拟合：

from scipy.optimize import curve_fit

# 定义模型函数

def linear_model(x, a, b):

return a * x + b

# 数据拟合

params, _ = curve_fit(linear_model, mri_signals, bmd_values)

# 输出拟合参数

a, b = params

print(f"拟合结果: a={a}, b={b}")

3. 验证模型

•	交叉验证：将数据分为训练集和验证集，验证模型的预测性能。

•	评价指标：

•	R^2（决定系数）：评价模型拟合效果。

•	RMSE（均方根误差）：衡量预测值与真实值之间的误差。

from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error

# 模型预测

predicted_bmd = linear_model(mri_signals, a, b)

# 评价指标

r2 = r2_score(bmd_values, predicted_bmd)

rmse = mean_squared_error(bmd_values, predicted_bmd, squared=False)

print(f"R²: {r2}, RMSE: {rmse}")